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概述
DHX-Q-3是一款用于在线测量润滑油、液压油、绝缘油、机油、燃油、冷却介质等各类流体的电导率、介电常数、水活性、水分含量和温度变化的流体监测传感器。
通过连续记录流体状态的变化，可以及时跟踪介质的老化、降解、污染、更换、污染和进水等异常情况，防止故障发生，7*24H连续监测，切实延长设备维护和换油间隔，降低设备运行成本。
DHX-Q-3还自带了具有自适应功能的自动温度补偿算法，消除由于介质温度变化带来的测量误差，可以输出40℃电导率（C40）和40℃介电常数（P40）及20℃水分饱和度（A20）。由此，带来了更稳定、易判断的设备检修依据。

[image: ]特点极大量程：磷酸酯油、润滑油、液压油、绝缘油、透平油、冷却液、机油、燃油等全覆盖
多种参数：电导率、介电常数、水饱和度、水分含量和温度一体输出
专家算法：具有神经网络自适应多参数温度补偿专家算法功能
功能丰富：监测老化、降解、污染、进水、混油等状况，随时掌握状态变化
高效价值：低成本完成流体诊断，延长设备维护和更换周期，降低运营成本


油品
润滑油、液压油
磷酸酯液压油
柴机油
汽油、煤油、柴油
绝缘油
透平油
合成脂
各类轻油、重油等

应用                                
中大型变压器
大型发电机组
大型柴油机
工业齿轮箱
涡轮增压器
工业润滑液压系统
燃气轮机等任何需要检测
油降解和污染物进入的场合


参数
	电导率

	量程
	0.1 … 200,000 pS/m (或定制量程)

	分辨率
	0.01 pS/m

	准确度
	±1 pS/m或±3% 二者取大者

	介电常数
	

	量程
	1…8

	分辨率
	1×10-6

	准确度
	±0.001或±3% 二者取大者

	[bookmark: _Hlk215050430]水饱和度
	

	量程
	0…100 %RH 1)

	分辨率
	0.001 %RH

	准确度
	±3%

	水分含量
	

	量程
	0…100,000 ppm 2)

	分辨率
	1 ppm 

	准确度
	±10 ppm或±10 % 二者取大者

	温度
	

	量程
	-40…120 ℃ 3)

	分辨率
	0.01 ℃

	准确度
	±0.5 ℃

	其他参数
	

	适用油品
	润滑油、液压油、绝缘油、冷却液、机油、燃油等

	响应时间
	＜1分钟

	输出
	RS485 Modbus RTU，可定制RS232,CAN,RJ45,4G,WIFI等

	电源要求
	DC10V-28V，<100mA

	容许压力
	<50bar 3)

	容许流速
	0…5m/s

	粘度范围
	无限制

	工作温度
	-20-85℃

	存储温度
	-30-105℃

	机械接口
	G1/4”  

	紧固力矩
	35±5Nm 

	电气接口
	M12*1.0，8芯

	连接电缆
	5芯10米，UL20866 6*22AWG

	电磁兼容标准
	EN 61000、EN61326 

	抗振动能力
	20G/正弦波

	防爆等级（可选）
	Ex ib IIC T6 Gb

	其他认证
	CE、ROHS

	壳体材料
	316不锈钢，阳极氧化铝

	密封材料
	氟胶FKM，丁晴橡胶

	防护等级
	IP65

	重量
	约520克



备注：
1) 水分饱和度（relative humidity saturation）：单位%RH，量程0…100%RH; 又称为水活性（water activity）：单位aw，量程0…1aw。
2) 水分含量（dissolved water content）：单位ppm，与油品基础油、添加剂和制作工艺相关，需要查询油品标定数据库完成ppm值输出；
3) 可定制更大温度和压力应用范围
[image: ]尺寸（mm）
接线（M12公端）
	1）红色
	DC24V+

	2）黑色
	DC24-GND 

	4）白色
	RS485+/A

	5）绿色
	RS485-/B 
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阈值设定（出厂默认）
	序号
	参数
	报警阈值设定

	1
	40℃介电常数（P40）变化率
	-15%、+15% VS P40（新油）

	2
	40℃电导率（C40）变化率
	-100%、+200% VS C40（新油）

	3
	20℃水分饱和度（A20）
	＞90%

	4
	水分含量
	＞600ppm（需根据油品设定）

	5
	油温
	＞70℃


*P40,C40参考值需经新油校准获得，详见用户手册“SETNEW”命令。
*以上阈值设定为产品出厂默认，用户可根据需求自行定义报警阈值。




故障表征
DHX-Q-3自装入机器后，时刻监测着油的介电常数、电导率、水活性、水分含量和温度，并自动温度补偿到40℃介电常数和40℃电导率以得到稳定的检测依据。通过这些参数的实时检测与分析，实现了对润滑油状态分析和诊断，对智能运维和设备精益化管理提供可靠的、及时的判据，不仅降低人工成本，更重要的是降低了维修成本和设备停产成本。
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	序号
	参数
	表征

	1
	电导率
	燃油稀释、酸值增加、油品老化和降解、
外部污染进入、混油和换油

	2
	介电常数
	发动机烟灰、正戊烷不溶物增加、磨损加剧
冷却系统进水、混油、油品降解和老化

	3
	水分饱和度
	一旦达到或接近饱和点，会出现游离水，可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分

	4
	水分含量
	可能引起腐蚀加剧、润滑效果不良、燃烧不充分

	5
	油温
	温度过高、设备负荷加剧、润滑不良、冷却散热系统故障等






选型表
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地址：广东省深圳市宝安区ICC产业城E栋3层  邮编：518128
电话：0755-86577091  传真：0755-26905171
网址：www.inlimt.com   邮箱：wangyc@inlimt.com  
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